附件1

河南省医疗器械监督抽验不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽样单位 | 标示生产企业 | 规格/型号 | 生产日期/产品批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 濮阳市妇幼保健院 | 河南飘安集团有限公司 | 成形尺寸：17.5cm×9.5cm/长方形 | 006003002 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 口罩带 |
| 2 | 医用外科口罩 | 濮阳市人民医院 | 河南飘安集团有限公司 | 成形尺寸：17.5cm×9.5cm/长方形 | 006005002 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 口罩带 |
| 3 | 医用外科口罩 | 驻马店市中心医院 | 河南亚都实业有限公司 | 长方形 | 2015060132 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 压力差 |
| 4 | 医用外科口罩 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 190×115×115mm | 20150906 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 口罩带、压力差 |
| 5 | 医用外科口罩 | 河南三瑞医疗器械有限公司 | 河南三瑞医疗器械有限公司 | / | 150702 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 口罩带、压力差 |
| 6 | 变频电磁脉冲定向治疗仪 | 鹤壁市阳光立德电子设备有限公司 | 鹤壁市阳光立德电子设备有限公司 | YGLD-GI | 2015年7月23日 47103150700101 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 使用说明书、过电流和过电压保护 |
| 7 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 双腔7FY-20cm | 20286 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 流速 |
| 8 | 多功能脊柱治疗仪 | 郑州要间康医疗科技有限公司 | 郑州要间康医疗科技有限公司 | YK-501A | 13080800100027 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 外部标记 |
| 9 | 医用智能低温治疗仪 | 河南省华氏实业有限公司 | 河南省华氏实业有限公司 | YZK－1076 | 53218 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 正常工作温度下的连续漏电流，正常工作温度下的电介质强度 |
| 10 | 智能数码多功能治疗仪 | 河南博恩医疗新技术有限公司 | 河南博恩医疗新技术有限公司 | BE－3000型 | 2015.7.15 | 河南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 使用说明书，电源软电线的连接 |
|  |  |  |  |  | 1507151120 |  |  |  |